Описание

Счетчики импульсов СИ-206 с ручным сбросом показаний на нули и СИ-206-1 без сброса показаний 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 1.1. Счетчики импульсов СИ-206 с ручным сбросом показаний на нули и СИ-206-1 без сброса показаний на нули предназначены для суммирования электрических импульсов практически прямоугольной формы. Онлайн переводчик

Технические характеристики

Счетчики импульсов СИ-206 с ручным сбросом показаний на нули и СИ-206-1 без сброса показаний 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 2.1. Напряжение питания, В - постоянного тока: 6;12;24;48;60;110 переменного тока: 110;237;220. 2.2. Колебание напряжения питания, %- от плюс 10 до минус 10. 2.3. Мощность потребляемая счетчиками при максимальном быстродействии, Вт, не более: для счетчиков постоянного тока - 3; для счетчиков переменного тока - 4. 2.4. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при непрерывном счете (в нормальных условиях) - 10 единиц от контрольного числа единиц, не более. Контрольное число единиц 10 в 5-ой степени -1. 2.5. Быстродействие, имп/с - 20. 2.6. Минимальная длительность импульса, мс - 20. 2.7. Минимальная длительность паузы, мс - 25. 2.8. Количество разрядов - 6. 2.9. Габаритные размеры счетчиков, мм, не более: для СИ.206 - 30х70х95 для СИ.206-1 - 30х70х90. 2.10. Масса счетчиков, кг, не более - 0,17.